| 序号 | 耗材名称 | 常用规格型号 | 单位 | 预计单价 （元） | 基本功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预充式导管冲洗器 | 5ml/10ml | 支 | 2.8 | 1. 留置针封管用。跟目前使用威高留置针能配套使用。 |
| 2 | 一次性使用多功能引流管 | 多规格 | 根 | 491.3 | 1. 具备冲洗与引流功能 |
| 3 | 一次性使用气管插管套件 | 7.0mm（可声门下吸引） | 套 | 300 | 1. 需声门下吸引 |
| 4 | 医用多酶清洗剂 | 5L | 桶 | 730 | 1.内镜清洗使用的清洗剂 |
| 5 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 左腔Fr32、Fr35；右腔Fr32、35. | 套 | 700 | 1.应用于胸科手术麻醉，可定位支气管位置和观察术中气管插管情况。 |
| 6 | 人工硬脑膜 | 40*60 | 套 | 4000 | 1. 适用范围：适用于人体硬脑膜的修复；2. 国产：国产品牌；3.能吸收的胶原蛋白4、符合脑内使用条件 |
| 7 | 人工硬脑膜 | 60*70 | 套 | 6000 | 1. 适用范围：适用于人体硬脑膜的修复；2. 国产：国产品牌；3.能吸收的胶原蛋白4、符合脑内使用条件 |
| 8 | 动脉瘤夹 | 多规格 | 颗 | 2100 | 1.永久性动脉瘤夹，能永久放置于脑内，符合脑内内置物生理要求条件，并具备相应的持夹钳 |
| 9 | 腰大池引流管 | 持续腰椎引流型Fr4 | 套 | 2000 | 1.硅胶材料，较细的直径，能符合腰椎内置管，并保持血性脑脊液持续引流 |
| 10 | 诺如病毒核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 45 | 1.方法学：实时荧光PCR 2.性能要求：阳性符合率100%，阴性符合率100%； 3.精密度：CV≤5% 4.样本：呕吐物、粪便 5.检测灵敏度 (最低检出限)要求≤500copies/mL 6.靶标应覆盖诺如病毒GI和GII基因型 |
| 11 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | / | 人份 | 3 | 1.灵敏度（敏感性）和特异性均需不低于99% 2.精密度CV（变异系数）≤15% 3.试剂包含TRUST抗原悬液、阳性与阴性对照血清、专用试验卡、滴管 4.产品需取得国家药品监督管理局的Ⅲ类医疗器械注册证，且必须在各省的药品（耗材）集中采购平台挂网 5.产品的生产与性能验证，需符合中国卫生行业标准 《梅毒非特异性抗体检测指南》（WS/T 491-2024） 的相关规定 |
| 12 | 呼吸道病毒（至少包含：甲型流感病毒 乙型流感病毒 呼吸道合胞病毒 腺病毒 肺炎支原体 人鼻病毒）核酸检测试剂 | / | 人份 | 150 | 1.方法学：实时荧光PCR 2.性能要求：阳性符合率100%，阴性符合率100%； 3.精密度：CV≤5% 4.同一盒检测试剂至少同时包含上述六个检测项目，允许增加项目 5.样本：咽拭子 6.检测灵敏度 (最低检出限)要求≤500copies/mL |
| 13 | MH琼脂培养基 | 10个平板/包 | 包 | 30 | 1.符合 GB/T 40672-2021 标准 2.生长能力：应支持大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌等标准质控菌株良好生长，达到规定的菌落大小和密度。 3.批间重复性：使用标准菌株和药敏纸片测试时，同一批次及不同批次的培养基产生的抑菌圈直径应在可接受范围内。 4.凝胶强度：需保证平板表面平整，硬度适中，利于划线和纸片贴附。 |
| 14 | 一次性使用病毒采样管（灭活性） | 100支/盒（3ml/支） | 盒 | 88 | 1.样本在4-25℃下保存48小时，核酸检测仍应为阳性 2.产品须取得医疗器械备案或注册证 3.符合国家标准 GB/T 43286-2023《一次性采样管（灭活型）》要求 。同时需符合卫健委发布的混采检测技术规范 4.保存液含胍盐（如异硫氰酸胍）等有效灭活剂，能快速（如数分钟内）使病毒失活，确保运输安全 |
| 15 | 抗A抗B型定型试剂（单克隆抗体） | 2支/盒，10ml | 盒 | 62.99 | 抗A效价不低于1:128；抗B效价不低于1:64 |
| 16 | 微生物药敏试纸（扩散法） 头孢他啶 | 铜绿假单胞菌ATCC27853（纸片质控） | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 17 | 铜绿假单胞菌ATCC27853（纸片质控） | B01003 | 支 | 172 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 18 | 金黄色葡萄球菌ATCC25923（纸片质控） | B01070 | 支 | 172 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 19 | 流感嗜血杆菌ATCC49247（纸片质控） | B01004 | 支 | 517 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 20 | 流感嗜血杆菌ATCC49766（纸片质控） | B03004 | 支 | 862 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 21 | 近平滑假丝酵母菌ATCC22019（YS08） | B01116 | 支 | 517 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 22 | 霍氏肠杆菌ATCC700323或嗜麦芽窄食单胞菌ATCC17666（GN卡质控株） | B01032 | 支 | 517 | 鉴定质控：确保GN卡能准确鉴定出该菌种，其生化反应谱与数据库标准谱一致。 药敏质控：针对GN卡包含的抗生素，菌株的MIC值或抑菌圈直径应稳定落在CLSI、EUCAST等标准规定的预期范围内 纯度：确保菌株无任何污染。 活性：复苏后生长良好，活力充足。 稳定性：其关键的生化特性（如氧化酶、关键碳源利用等）和抗生素敏感性表型保持稳定，无变异。 |
| 23 | 微生物药敏试纸（扩散法） 丁胺卡那 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 24 | 头孢克罗 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 25 | 微生物药敏试纸（扩散法）头孢他啶/阿维巴坦 | 50片/瓶 | 瓶 | 100 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 26 | 微生物药敏试纸（扩散法） 利福平 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 27 | 微生物药敏试纸（扩散法） 头孢曲松 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 28 | 头孢克肟 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 29 | 微生物药敏试纸（扩散法） 环丙沙星 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 30 | 微生物药敏试纸（扩散法） 阿莫西林/棒酸 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 31 | 微生物药敏试纸（扩散法） 阿奇霉素 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 32 | 微生物药敏试纸（扩散法） 克拉霉素 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 33 | 微生物药敏试纸（扩散法） 红霉素 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 34 | 微生物药敏试纸（扩散法） 四环素 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 35 | 微生物药敏试纸（扩散法） 复方新诺明 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 36 | 埃希菌ATCC25922（GN67+XN04敏感株） | B03001 | 支 | 517 | 1.核心功能：在标准药敏试验中，其对绝大多数抗生素的最低抑菌浓度（MIC）或抑菌圈直径，必须精确且稳定地落在CLSI、EUCAST等国际标准规定的预期范围内。这是其最重要的使命。 2.覆盖范围：用于验证β-内酰胺类（青霉素、头孢菌素、碳青霉烯类）、氨基糖苷类、喹诺酮类、磺胺类等几乎所有常规测试抗生素的敏感端质控。 3.鉴定准确性：在主流自动化鉴定系统（如VITEK 2 GN、BD Phoenix、MicroScan）或经典生化反应中，必须能被准确、一致地鉴定为 “大肠埃希菌”。 |
| 37 | 念珠菌显色培养基 | 20个/盒（5.5cm） | 盒 | 320 | 1.分离与生长能力：必须支持临床标本中主要致病性念珠菌（如白念珠菌、热带念珠菌、光滑念珠菌、克柔念珠菌、近平滑念珠菌复合体等）的良好生长。 2.选择性抑制：应含有抗生素（如氯霉素、庆大霉素等）以有效抑制绝大多数细菌的生长，防止细菌过度生长掩盖真菌菌落。 3.允许酵母共生菌生长：允许其他非目标酵母（如毛孢子菌）生长，但通过颜色与其他念珠菌区分。 4.特异性显色鉴定：通过菌落水解特定的显色底物，产生独特且易于区分的颜色，实现属/种水平的初步鉴定。这是其区别于沙保弱培养基的关键。 |
| 38 | 微生物药敏试纸（扩散法） 哌拉西林/他唑巴坦 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 39 | 亚胺培南-瑞来巴坦 | 50片/瓶 | 瓶 | 250 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 40 | 微生物药敏试纸（扩散法） 氨曲南 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 41 | 微生物药敏试纸（扩散法） 氨苄西林 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 42 | 微生物药敏试纸（扩散法） 头孢噻肟 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 43 | 微生物药敏试纸（扩散法） 头孢哌酮/舒巴坦 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 44 | 微生物药敏试纸（扩散法） 左氧氟沙星 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 45 | 微生物药敏试纸（扩散法） 美罗培南 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 46 | 微生物药敏试纸（扩散法） 头孢呋辛 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 47 | 微生物药敏试纸（扩散法） 头孢吡肟 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 48 | 微生物药敏试纸（扩散法） 哌拉西林 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 49 | 微生物药敏试纸（扩散法） 妥布霉素 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 50 | 微生物药敏试纸（扩散法） 亚胺培南 | 50片/瓶 | 瓶 | 84 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 51 | 氧化酶纸片（Z00905） | 20片/瓶 | 瓶 | 60 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |
| 52 | β-内酰胺酶纸片（Z00904） | 10片/瓶 | 瓶 | 200 | 1.抑菌环直径：使用标准质控菌株测试时，95% 的结果必须在既定可接受范围内 2.批内重复性：同批次纸片对同一菌株重复测试10次，最大与最小抑菌环直径之差≤ 3mm 3.批间重复性：不同批次纸片对同一菌株的测试结果需符合规定要求 |